附件：

采购需求

注意：标注“▲”的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，否则投标无效。非“▲”参数负偏离达到 3 项以上的作无效响应处理。

（一）技术参数要求

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 牙科X射线机及口腔内数字化X射线成像系统 | 一、牙科X射线机基本要求： 1.彩色液晶触摸屏，可设置RVG模式、成人模式、儿童模式。 2.根据需求调整曝光时间，预设各齿位曝光时间，按键直接曝光，简单便捷。 3.可搭配口腔内数字化X射线成像系统共同使用。 4.曝光后待机30秒，可再次曝光。一小时曝光次数不超过60次为宜。 5.可通过手控线或遥控器曝光，遥控器曝光范围：距离设备10米内。 口腔内数字化X射线成像系统基本要求： 1.采用光子计数技术成像原理，动态范围大，无暗噪声，兼容牙科X射线光机。 2.传感器技术：采用光子计数技术，直接成像，无需闪烁体转换可见光，且信号无暗噪声和低功耗。 3.约3米线缆（含延长线）。 4.可完成10万+次成像，质量无衰减。 5.软件永久免费使用。 6.多台传感器可共享一台电脑、共享一套系统。 7.软件操作简单，需3步即可出片：新建患者、曝光采集、图像预览。 8.可以对成像进行“个性化定制”，利用直尺、放大镜、翻转、智能锐化、反色、调节对比度等20多种工具，对成像进行再加工，从而提供更有价值的诊断参考。 9.配置包含成像的计算机、显示器各一台，分机软件一套。 二、牙科X射线机参数要求： 1.管电压：65kV 2.管电流：8mA ▲3.曝光加载时间：0.2-2.0s 4.输入电压：AC 220V±10% 5.输入功率：1.1KVA 6.焦点：0.8mm 7.照射直径：5cm 8.过滤当量：≥1.5mmAl 9.泄漏辐射≤0.25mGy 10.适用于成人和儿童 三、口腔内数字化X射线成像系统参数要求： 1.工作电压：DC 5V 2.输入功率：0.5W ▲3.传感器技术：光子计数 4.有效成像面积：25x30mm2 5.灰阶：16 bit ▲6.X射线能量范围：60-70kV 7.信号输入部分和信号输出部分：USB2.0数据接口 ▲四、牙科X射线机及口腔内数字化X 射线成像系统附属配置设备，中标后需按以下配备： 序号; 名称; 数量及单位; 备注. 1; 机房; 1套; - 机房尺寸≥1500MM*2000MM*2500MM±50MM； - 四周墙体采用钢架+2MM铅板防护，外装饰纤维板； - 顶部采用钢架+2MM铅板，顶部铝扣板吊顶，设置排风口和照明，地板采用2MM铅板防护后做复合木地板； - 防护门防护面积尺寸1000*2100MM，门上设置观察窗300*400MM，防护水平2MMPB； - 含操作位和机房内部插座照明及设备控制线路； - 含项目职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价及设备检验检测服务，协助进行环保备案。. 2; 配备防护用品; 2套（成人、儿童各1套）; 成人、儿童各1套，每套含铅防护服、铅防护帽、铅防护围领、防护眼镜,0.5mmPb。. | 1台 |

▲（二）商务要求

| 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否允许进口产品 | 否 |
|  | 报价要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 3、除各设备另有要求外，设备整机质保期1年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。 5、设备所用软件需提供终身免费升级服务。 |
|  | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担） |
|  | 交货时间 | 在合同签订后45天内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
|  | 交货地点 | 梧州市人民医院 |
|  | 质保期 (自验收合格之日起开始计算） | ¨由货物制造厂商提供（ ）年或以上免费上门保修服务； þ由成交供应商提供至少整机保修一年。 |
|  | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、供应商在货物交付验收时，由采购单位对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符合相关标准的，供应商应无条件置换。 4、包含项目职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价及设备检验检测服务，协助进行环保备案。 |